## cz 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego zgodnego z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 1
1 | Stent kobaltowo-chromowy uwalniający sirolimus wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego L605 w twchnologii slotted tube, montowany na balonie, stant pokryty substancją antyproliferacyjną sirolimus uwalnianą z powierzchni przy pomocy polimeruulegającego biodegradacji dedykowany do stentowania zmian zlokalizowanych w dystalnych krętychi mocno zwężonych odcinkach naczyń oraz zapewniający dostęp do gałązi bocznych: ultra niski profil przejścia stentu o średnicy 3.0 mm max 0,034", grubość ściany stentu max 0,07mm, długość stentu w zakresie od 8mm do 40mm; średnica 2.0 - 4.5 mm; shaft proksymalny od < 1.8F, dystalny od < 2.5F RBP min 16 atm dla stentu o średnicy 3.0 mm |  |  |  | szt | 50
2 | Rampa dwudrożna ( system dwóch kraników połączonych w rampę) |  |  |  | szt | 1600
3 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych – 25 cm |  |  |  | szt | 300
4 | Lider diagnostyczny 0,32 - 0,35 / 150-260cm Z końcówką „J” i prosty. |  |  |  | szt | 1400
Razem netto : | [8 empty] | Razem brutto:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz_2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego zgodnego z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 2
1 | Balony typu „non compliant”: a) materiał HIPP (Nylon); b) przekroje balonów od 2,0– 4,0 mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 mm),; c) długość balonów od 8 do18 mm (8; 10; 12; 15; 18 mm),; d) niski profil balonu 0,0295”; e) cisnienia: NP. – 12 Atm, RBP – 22 Atm, MBP – 30 Atm; f) profil wejścia 0,016”, długość końcówki 2 mm’; g) System doprowadzający (shaft) proksymalnie 1,9F, dystalnie 2,7F - dla balonu o przekroju 3 mm; h) kontrolowany przyrost 0,6%/atm w roboczym zakresie ciśnień; i) wydłużenie balonu max. 3,19% w zakresie 10-222 atm. |  |  |  | szt. | 120
Razem Netto PLN: | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego zgodnego z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 3
1 | Zawór mechaniczny jednokierunkowy, wewnetrzna membrana silikonowa, przepływ 250ml/min, cisnienie otwarcia <0,21 psi, ciśnienie max. "rozrywające" >200 psi, przestrzeń martwa:0,2 ml |  |  |  | szt. | 1500
| Rezem netto PLN: | [7 empty] | Razem wartość brutto PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego zgodnego z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 4
1 | Przedłużajacy cewnik prowadzący typu "child in mother" : cewnik przedłuzajacy do cewnika prowadzącego; - dostępny w średnicach 5F,5.5F, 6F oraz 7F do zastosowania odpwiednio z cewnikami prowadzącymi 6F, 7F i 8F; - zmniejszający światło cewnika o max. 1 F; - konstrukcja umożliwiajaca wprowadzanie i kontynuację zabiegu przez Y-konektor połączony z cewnikiem - matką; - możliwość szybkiej wymiany po prowadniku angioplastycznym o długości 180 cm; - miękki, elastyczny i atraumatyczny silikonowy koniec roboczy cewnika; - długość użytkowa 150 cm; - długość przedłużającego segmentu RX max -25 cm; - Dystalnie umieszczony marker dobrze widoczny w skopii; - Światło wewnętrzne 0,056" (dla cewnika 6F), 0,062" (dla cewnika 7F), 0,071" (dla cenika 8F) |  |  |  | szt. | 10
Razem Netto PLN: | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz_ 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego zgodnego z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 5
1 | Mikrocewnik do CTO Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” - Miękka, atraumatyczna, hydrofilna końcówka ze złotym markerem dł 0,7mm umiejscowionego 0,7mm od końca dystalnego - Zwężane światło wewnętrzne; - Średnica dystalna nie większa niż 0,018” - Średnica proksymalna nie większa 0,021”; - Średnica zewnętrzna nie większa niż 1,8F (dystalnie)/2,6F (proksymalnie); - Zbrojenie na całej długości; - Pokrycie zewnętrzne: warstwa hydrofilna(bez pokrycia 60cm w części proksymalnej); - Pokrycie wewnętrzne: PTFE + warstwa silikonu - Elastyczny 13cm segment dystalny; - Dostępne długości 130/150cm |  |  |  | szt. | 10
2 | Prowadnik do angioplastyki wieńcowej - 0,014” - Długość 180cm - Dostępny przedłużacz o dł. 150cm - Dostępne sztywności 0,6g; 1g; 3,6g - Min. 4 rodzaje + przedłużacz - Budowa typu duo-core zwiększająca precyzję wykonywanych zabiegów - Materiał wykonania nitinol + stal szlachetna ze zróżnicowanym pokryciem hydrofilnym - Końcówka prosta zaokrąglona z platynowym markerem |  |  |  | szt | 100
3 | Cewnik balonowy RX/OTW - Cewniki balonowe do okluzji typu RX/OTW - Zmodyfikowany, spiralny szaft w części środkowej o zwiększonej popychalności i odporności na załamania - Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F - Długość systemu 145cm - Średnica od 1.25 do 4.00mm- ( 1,25/1,5/2,0/2,25/2,5/2,75/3,0/3,5/4,0mm) - Długość od 10mm do 20mm – (10/15/20/30/40mm) - Średnica szaftu dystalnego 2,4 – 2,6Fr |  |  |  | szt | 20
4 | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej hydrofiliny do zabiegów ad hoc PCI i do drobnych obkurczających się naczyń promieniowych: - średnica 5F - kompatybilny z cewnikiem 6F; - średnica 4F - kompatybilny z cewnikiem 5F; - średnica 6F - kompatybilny z cewnikiem 7F; - długość: 10 i 16 cm; zestaw z prowadnikiem prostym stalowym lub nitinolowym 0,021" i 0,024"; igła metalowa lub kaniula plastikowa w zestawie koszulka wykonana z ETFE odporna na złamania, pokryta śliską powłoką hydrofilną, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczna, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką; rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym, atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem, rozmiary kodowane kolorami i liczbowo |  |  |  | szt | 20
5 | Introduktor promieniowy 6-7F długość 7 i 10 cm; zestaw z prowadnikiem prostym stalowym typu mini spring 0,018", 0,021", 0,025"; długość prowadnika 45 cm; igła metalowa z krótkim ostrzem 22,21,20G; koszulka wykonana ze śliskiego materiału ETFE odporna na załamania, szczelna hemostatyczna, atraumatyczna, gładkie przejście pomiędzy rozszerzeniem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym. Atraumatyczne przejście między koszulką za rozszerzaczem, rozmiary kodowane kolorami pakowane na tacy |  |  |  | szt | 500
6 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy NC rekomendowany w bifurkacji w technice POT. Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F. Trójwarstwowa budowa balonu, materiał wykonania Elastomer i Polyamid, krótkie zaokrąglone ramiona balonu ułatwiające pozycjonowanie podczas doprężenia stentu w technice POT, cienkie markery na balonie oraz markery głębokości na szafcie, pokrycie hydrofilne shaftu od końcówki balonu do ujścia prowadnika shft proksymalny 1,9F, shaft dystalny 2,5-2,6F dla średnicy 3,0 mm, średnice 2-5 mm; długości: 6,8,12,15,20,25,30 mm; niskie entry profile od <0,43 mm; ciśnienie nominalne 12 atm; RBP 22 atm i 20 atm dla 4,5 - 5 mm; długość robocza systemu 145 cm |  |  |  | szt | 30
7 | Cewniki balonowe do okluzji typu RX. Zmodyfikowany, spiralny shaft w części środkowej o zwiększonej popychalności i odporności na załamania, do zabiegów o zwiększonej trudności oraz CTO. Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich rozmiarów; długość systyemu 145 cm; średnica 1.25-3.0mm; dlugość od 10mm do 20mm; średnica szaftu dystalnego 2,4 -2,5 F; ciśnienie nominalne 6 atm; RBP - 14atm; Ultra niski profil końcówki: 0,40mm dla balonu 1,25mm; końcówka atraumatyczna o dużej elastyczności ułatwiająca przejście z prowadnikiem w bardzo krętych naczyniach, zapobiegająca powastawaniu efektu "fishmouthing"; balon składany trójstopniowo; laserowo wycinane, heliakalne wzmocnienie szaftu u ujścia prowadnika zapewniające doskonałą popychalność i odporność na zagięcia; Crossing profile 0,026" dla średnicy 1,25mm; Hydrofilne pokrycie M-coat |  |  |  | szt | 50
Razem netto PLN: | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN:
| ZAMAWIAJĄCY: | [7 empty] | WYKONAWCA:

## cz 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego zgodnego z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 6
1 | Stymulator SSIR MRI zgodnie z parametrami granicznymi opisanymi w załączniku A |  |  |  | szt. | 50
2 | Stymulator DDDR MRI z promowaniem własnego przewodzenia A-V zgodnie z parametrami granicznymi opisanymi w załączniku B |  |  |  | szt. | 120
3 | Defibrylatory resynchronizujące CRTD MRI zgodnie z parametrami granicznymi opisanymi w załączniku C |  |  |  | szt. | 10
4 | Elektrody stymulujące przedsionkowe zgodnie z parametrami granicznymi opisanymi w załączniku D |  |  |  | szt. | 120
5 | Elektrody stymulujące komorowe zgodnie z parametrami granicznymi opisanymi w załączniku E |  |  |  | szt. | 120
6 | Elektrody do defibrylacji zgodnie z parametrami granicznymi opisanymi w załączniku F |  |  |  | szt. | 10
7 | Elektroda stymulująca lewokomorowa bipolarna zgodnie z parametrami opisanymi w załączniku G |  |  |  | szt. | 1
8 | Elektrody stymulujące lewokomorowe LV (do zatoki wieńcowej) zgodnie z parametrami granicznymi opisanymi w załączniku H |  |  |  | szt. | 10
9 | Koszulki do selektywnej kaniulacji żył serca zgodnie z parametrami granicznymi opisanymi w załączniku I |  |  |  | szt. | 10
10 | Zwstaw do implantacji HIS: elektroda do wszczepiania oraz koszulka współpracująca zgodnie z parametrami w załączniku J |  |  |  | szt. | 10
11 | Balony do kontrastowania zatoki |  |  |  | szt. | 10
12 | Kardiowerter - defibrylator jednojamowy - zgodnie z parametrami w załączniku K |  |  |  | szt. | 30
13 | Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne do wyboru |  |  |  | szt. | 25
14 | Kardiowerter - defibrylator dwujamowy - zgodnie z parametrami w załączniku L |  |  |  | szt. | 12
15 | Sterydowe elektrody przedsionkowe pasywne/aktywne do wyboru, proste i w kształcje "J" |  |  |  | szt. | 10
16 | Elektrody do defibrylacji jedno- dwukoilowe do wyboru. Sterydowe pasywne/aktywne do wyboru, długość do wyboru |  |  |  | szt. | 10
Razem netto PLN: | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN:
Wymagania dodoatkowe: Zamawiający wymaga dostarczenia do każdych 3 sztuk zakupionego sprzętu 1 ryzy papieru do drukarki - programatora
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 7
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego zgodnego z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 7
1 | prowadniki angioplastyczne : - średnca: 0,014”; - końcówka: prosta i w kształcie „J”; - długość: 190 i 300 cm; - dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości; - z końcówką roboczą wykonaną ze stali i innych stopów metali, minimum 25 rodzajów prowadników (niezależnie od długości i kształtu końcówki), dostępne prowadniki angioplastyczne do udrożnień o różnych rodzajach sztywności części "roboczej" (minmum 12 rodzajów). |  |  |  | szt. | 1500
| Razem netto PLN: | [7 empty] | Razem wartość brutto PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz8
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego zgodnego z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 8
1 | Elektroda do czasowej przezżylnej stymulacji serca, rozmiar 5-7 F; Typ końcówki dystalnej - miękka, zagięta (nie na mandrynie)i |  |  |  | szt. | 50
| Razem netto PLN: | [7 empty] | Razem wartość brutto PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 9
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego zgodnego z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 9
1 | Łącznik z zastawką hemostatyczną do obsługi jednoręcznej; średnica wewnętrzna zastawki min. 9,0 zastawka w konektorze zapewniająca dobrą szczelność w trakcie manewrowania prowadnikami i cewnikami, możliwość pracy wprowadzanymi cewnikami przy zamkniętej zastawce, w zestawie drenik i kranik trojdrożny, otwieranie i zamykanie zastawki przez opreatora za pomocą przycisku |  |  |  | szt. | 700
| Razem netto PLN: | [7 empty] | Razem wartość brutto PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz_10
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego zgodnego z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 10
1 | Stent uwalniający substancję antyproliferacyjną Sirolimus do zmian długich i krętych naczyń. Stent o budowie hybrydowej; substancja czynna - Sirolimus; platforma stentu kobaltowo-Chromowa o budowie hybrydowej; cele zamknięte na końcach stentu, otwarte w środkowym segmencie stentu; stent zamontowany fabrycznie na cewniku balonowym; średnica - 2,5-4,5mm; długość 8-40mm; dostępność długości >44mm dla średnic 2,5-3,5mm; grubość ściany stentu <0,065mm; stopień skrócenia stentu po rozrężeniu -<0,29%; crossing profile - <0,039" (dla stentów zamontowanych na balonie o średnicy 3,0mm); ciśnienie RBP >14atm; ciśnienie nominalne rozprężenia stentu -<9atm; możliwość zastosowania cewnika prowadzącego 5F dla wszystkich rozmiarów stentów |  |  |  | szt. | 100
2 | Stent uwalniający substancję antyproliferacyjną Sirolimus do zmian długich i krętych naczyń. Stent o budowie hybrydowej o różnych średnicach; dystalnych/proksymalnych; substancja czynna - Sirolimus;platforma stentu kobaltowo-Chromowa o budowie hybrydowej; cele zamknięte na końcach stentu, otwarte w środkowym segmencie stentu; Stent zamontowany fabrycznie na cewniku balonowym; min. zakres średnic - 2,75 - 2,25mm; 3,0 - 2,5mm; 3,5-3,0 mm; min. zakres długości - 40 - 60mm; grubość ściany stentu <0,065mm (0,0026"); stopień skrócenia stentu po rozprężeniu <0,29% |  |  |  | szt. | 5
Razem netto PLN: | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 11
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego zgodnego z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 11
1 | Cewnik diagnostyczny- Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe dla całej długości, konstrukcje strefowa: cztery strefy sztywności dla dł. cewnika, miękkie pierwsze zagiście i atraumatyczna końcówka, max ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200PSI, dł cewnika 100, 110, 125cm oraz 80 i 90cm,; światło wew. dla 6F 1.42mm(0,56") dla 5F lewy 1,19mm (0,47"), 5F prawy 1.14mm (0,45") dwie różna średnice dla 5F do prawej i lewej tętnicy: większy przepływ do LCA i lepsze podparcie do RCA. |  |  |  | szt. | 1000
2 | Cewnik diagnostyczny - Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe dla całej długości, konstrukcje strefowa: cztery strefy sztywności dla dł. cewnika, miękki szaft i sztywne pierwsze zagięcie, max ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200PSI, dł cewnika 100, 110, 125cm; światło wew. dla 7F 1.62mm(0,64") dla 6F 1,42mm (0,56"), 5F 1.14mm (0,45") |  |  |  | szt. | 50
3 | Przdłużające cewniki prowadzące 5w6 - śr. wew. - 0.057" (1,45mm); śr. zew. - 0.066" (1,68"), długość systemu - 150cm; szaft typu hypotube; |  |  |  | szt. | 2
4 | lider wieńcowy 0,14" (0,356mm) dł. 182-185/300 cm; do zmian standardowych: do trwałych okluzji (CTO): z dużym podparciem: , |  |  |  | szt. | 80
5 | Balon średnica 4.0-6.00 (4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0); dł 15 i 20mm; ciśnienie nominalne 6atm, ciśnienie RBP 14 atm, profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów |  |  |  | szt. | 20
6 | balon: - średnice 1.20 -4.00mm (1.20, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00) - w średnicy 1.20 oraz 1.50mm dostępne dwie sztywności szaftu do zmian krętych i CTO (Push), - długości 8-20mm (8, 12, 15, 20) - dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach - ciśnienie nominalne 6atm. - ciśnienie RBP 18atm dla 1.20, 14atm dla 1.50-3.25 i 12atm dla 3.50-4.00 - profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów - duża elastyczność, możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów |  |  |  | szt. | 150
7 | Stent pokrywany pochodną rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego, stop planynowo-chromowy - zawartość platyny 33% wagi; średnica 2.25-4.00mm; długość 8-38mm; recoil max 3%; duża siła radialna min. 0.26N/mm; możliwość zwiąkszenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów. |  |  |  | szt. | 250
8 | Stent pokrywany pochodną rapamycyny (everolimus) uwalniana zpolimeru biodegradowalnego Synchrony, stop platynowo-chromowy- zawartość platyny 33% wagi, ciśnienie nominalne 11atm, recoil max 2,4%, duża siła radialna mni. 0,27N/mm, możliwość zwiąkszenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów, ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2,25-2,75 i 16 atm dla 3,0-4,0; stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,1-15,8%, dł balonu za stentem 0,4 mm, możliwość przeprzężenia stentu bez uszkodzenia struktury 2,25-2,75 do 3,5; 3,0-3,5 do 4,25; 4,0do 5,75 |  |  |  | szt. | 50
9 | Inflator - pompa do PTCA - poj. 20cm3; zakres ciśnień 0-26atm; tarcza dobrze widoczna w zaciemnionym pomieszczeniu; dokładność pomiaru do +/- 3%; dren wysokociśnieniowy o dł. 27cm zakończony kranikiem trójdrożnym, podwójny system zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem tłoka. |  |  |  | szt. | 300
10 | System do neuroprotekcji - protekcja dystalna - Zakres zaopatrywanych średnic 3.50 – 5.50mm (one size fits all)- Długość systemu 190cm; obrotowy koszyczek zintegrowany z liderem wieńcowym 0.014" ułożonym niekoncentrycznie, możliwość ręcznego formowania krzywizny końcówki lidera, wielkość oczek filtra 110 mikronów; markery widoczne w skopii: końcówka 3 cm, pętla nitynowa otwierająca koszyczek oraz marker proksymalny |  |  |  | szt. | 10
11 | Mikrocewnik z balonem - rozmiar balonu 1,2 mm x 12mm; dł robocza 150 cm, dwa typy: monorail i OTW, ciśnienie nominalne 6 atm, ciśnienie RBP 14 atm, profil przejścia 0,025" |  |  |  | szt. | 5
12 | Balon non compliant średnica 2,0-6,0 mm dł 6-30mm z dwusegmentową budową shaft'u wewnętrznego, ciśnieniem nominalnym 12 atn; ciśnienie RBP 20 atm dla 2,0-4,0; 18atm dla m4,5-6,0; RBP dla 3,0 - 20atm, profil końcówki natarcia 0,017" dla wszystkich rozmiarów, przerost średnicy w zakresie od 12 atm do 18 atm wynoszący 3% |  |  |  | szt. | 30
13 | Lider wieńcowy 190 i 300cm, średnia siła podparcia do zmian krętych |  |  |  | szt. | 100
14 | Zestaw do wykonania aterektomii rotablacyjnej; Prowadnik - długość 330cm średnica 0,009", końcówka widoczna w skopii o średnicy 0,014 i długości min. 2 cm; cewnik do aterektomii z łącznikiem - średnica wierteł 1,25 - 2,5mm, długość cewnika 135cm |  |  |  | szt. | 20
15 | zestaw do wykonywania IVUS: cewnik z napędem mechanicznym, obroty rdzenia 30/s, przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości 40MHz, rozdzielność osiowa 38um, długość od końcówkiprzetwornika 20mm, położenie markera radiocienującego 5mm od końcówki dystalnej, max. głębokość penetracji 6 mm, długość robocza cewnika 135cm; cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0.014" i cewnikiem prowadzącym 5F; teleskop cewnika ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiajacymi ocenę położenia głowicy; - wyciągarka - sanki - kompatybilny z głowicą mechaniczną 40 MHz |  |  |  | szt. | 20
16 | lider wieńcowy 190 i 300cm do CTO; dostepne min 4 rodzaje; dostępne końcówki taperowania; gramatura w zakresie 2 - 10g |  |  |  | szt. | 30
| razem netto PLN: | [7 empty] | Razem brutto PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 12
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego zgodnego z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 12
1 | Cewniki prowadzące – cewnik o dużej średnicy wewnętrznej: min 0,071” dla 6F – przy zachowaniu zbrojenia metalowego; Średnice od 5F – 8F; pełna gama krzywizn umożliwiająca dojście z tętnicy udowej, promieniowej, dojście do by-passów; miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii. |  |  |  | szt. | 700
2 | Cewniki balonowe – balon typu „semi – compliant”; niski profil wejścia ≤ 0,016”; profil przejścia balonu przy średnicy 3,0mm ≤ 0,023”; dystalny shaft 2,4 F; proksymalny shaft 1,9 F – dla balonu 3,0 mm; średnice balonu od 1,25 do 4,0mm; długość balonu od 6 do 30mm; RBP min. 12-14 atm. |  |  |  | szt. | 250
3 | Pompa do PTCA /Inflator – strzykawka z manometrem o pojemności 20ml; maksymalne ciśnienie 30 atm.; budowa strzykawki umożliwiające precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji; ergonomiczna rękojeść, łatwa i wygodna i obsłudze; tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną – możliwość generowania precyzyjnych ciśnień w zaciemnionym pomieszczeniu. |  |  |  | szt. | 500
4 | System do usuwania skrzeplin – cewnik do trombektomii wieńcowej – kompatybilny z cewnikiem prowadzącym: 6F; światło aspiracyjne min. 0,043”; długość cewnika min. 140 cm; cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; dwie strzykawki aspiracyjne o objętości 30 cm3 w komplecie z cewnikiem. |  |  |  | szt. | 50
5 | Stenty kobaltowo-chromowe montowane fabrycznie na balonie, wykonane w technice sinusoidalnej, budowa stentu otwartokomórkowa; długość stentu 8-30mm; średnice stentów od 2,25mm do 4,0mm; profil przejścia stentu 0,041” dla rozmiaru 3,0mm; ciśnienie nominalne 9 atm |  |  |  | szt. | 30
6 | Stant uwalniający lek antyproliferacyjny - do naczyń wiencowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru; biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku, substancja czynna zotarolimus; budowa stentu otwartokomorowa. Średnica 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0;4,0,;4,5; 5,0 mm; długość 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 mm; max rozszerzenie stentu do ok 5,75 mm; profil przejścia RBP 16atm dla stentów 4,; 5,0; dla pozostałych 12 atm; kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5F-1,42mm |  |  |  | szt. | 30
7 | System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniających lek antyproliferacyjny z polimeru. Biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw:hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku. Substancja czynna Zotarolimus (poch. Sirolimusa). Platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo, montowana fabrycznie na balonie. Budowa stentu otwartokomorowa; średnice 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0mm; dł 8, 9, 12, 14, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; max rozszerzenie stentu do ko. 4.75mm; profil przejścia 0,041 dla rozmiaru 3.0mm; grubość elementów z jakich wykonany jest stent 0,0036"; ciśnienie nominalne 9atm; ciśnienie RBP 15-16 atm; bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentu potwierdzona wynikami badań klinicznych z min. 3 letnią obserwacją pacjentów; stent ujęty w wytycznych ESC/EACTS dotyczący rewaskularyzacji mięśnia sercowegodla stentów nowej generacji. Zarejestrowana (w instrukcji obsługi) możliwość bezpiecznego odstawienia podwójnej terapii przeciwpłytkowej |  |  |  | szt. | 170
Razem wartość netto PLN: | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz_ 13
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego zgodnego z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 13
1 | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej: zestaw zawiera: introduktor, dylator, prowadnik 0,025 lub 0,018 i igłę 20Gx4, dł 7 i 11 cm, średnica 4-6F; dł prowadnika 50cm. Prowadnik ze stali nierdzewnej z jednej strony prosty z drugiej J; gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem. Posiadający szczelną zastwkę hemostatyczną. Ramie oczne zakończone kranikiem, obrotowe ucho do szwu chirurgicznego, dylator z zatrzaskiem, rozmiary kodowane kolorami, duże światło wewnętrzne |  |  |  | szt. | 1500
2 | Prowadnik plastyczny do CTO; średnica 0,014", wykonany ze stali 316L, rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technicecore-to-tip, sztywność końcówki 0,8g, 1,0g, 3g, 4,5g, 6g, 9g, 12g; na dystalnej części prowadnika płaszcz polimerowy i pokrycie hydrofilne na oplocie, pokrycie PTFE na szafcie, kształt końcówki J i prosta, dł 180 i 300cm |  |  |  | szt. | 50
3 | Prowadnik plastyczny domikrokrążenia; średnica 0,014", wykonany ze stali 360L, dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów, rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu; sztywność końcówki 0,5 i 0,7g, kształt J i prosta, pokrycie hydrofilne na oplocie shaft prowadnika pokryty PTFE, długości 180 i 300 cm |  |  |  | szt. | 200
4 | Prowadnik plastyczny do CTO w krętych naczyniach; średnica 0,014"z taperowaniem do 0,010", 0,011", 0,012" wykonany ze stali 360L, część dystalna prowadnika upleciona z 8 drutów, sztywność końcówki 1,7g; 3,5g; 4,5g; pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm, na szafcie pokrycie PTFE, kształt końcówki - zagięta pod kątem 45 stopni, długość 190 i 300 cm. |  |  |  | szt. | 10
| razem netto PLN: | [7 empty] | Razem wartość brutto PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 14
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego zgodnego z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 14
1 | Zestaw do zamykania uszka lewego przedsionka |  |  |  |  | 15
| Razem netto PLN: | [7 empty] | Razem wartość brutto PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 15
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego zgodnego z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 15
1 | Prowadnik wieńcowy FFR; sensor optyczny, dł. robocza prowadnika 185cm, średnica 0,014", dł. końcówki widocznej w skopi3cm, znaczniki odległości - 90cm promieniowy, 100cm udowy; dł przewodu optycznego 2m, zakres pracy 45 mmHg do 300 mmHg, Bezpłatne użyczenie aparatów na czas trwania umowy |  |  |  | szt. | 50
| razem netto PLN: | [7 empty] | Razem brutto PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz_16
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego zgodnego z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 16
1 | introducery o rozmiarach 6, 7, 8 oraz 9 F - parametry opisane z załączniku nr A |  |  |  | szt. | 50
2 | Introducery (rozrywalne, peel away) o rozmiarach 6, 7, 8 oraz 9 F ale o długości koszulki rozrywalnej przekraczającej 30 cm - parametry opisane z załączniku nr B |  |  |  | szt. | 400
3 | Elementy zestawu do mechanicznego usuwania elektrod wewnątrzsercowych. Mandryny zwykłe proste; Uniwersalny mandryn zwykły prosty (jednorazowego użytku) do usuwania elektrod o średnicy wewnętrznej poniżej 0,032 cala; jałowy, pakowany indywidualnie; Długość całkowita: nim 80 cm |  |  |  | szt | 200
| Razem netto PLN: | [7 empty] | Razem wartość brutto PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 17
załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa asortymentu zgodnie z poniższym zestawieniem.
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT (9 x 10) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CZĘŚĆ 17
1 | Przedłużacze (łączniki) z zakończeniem IS1 UP dla ratowania czynnych ale uszkodzonych w loży elektrod - parametry opisane z załączniku nr A |  |  |  | szt. | 5
2 | Śrubokręty do przykręcania elektrod do stymulatora / defibrylatora - parametry opisane z załączniku nr B |  |  |  | szt. | 50
| Razem netto PLN: | [7 empty] | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 18
załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa asortymentu zgodnie z poniższym zestawieniem.
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN (7x8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT (9 x 10) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CZĘŚĆ 18
1 | Elektrody wkrętkowe do epikardialnej stymulacji lewej komory - parametry opisane z załączniku nr A |  |  |  | szt | 10
2 | Elektrody naszywalne dwubiegunowe do stałej epikardialnej stymulacji przedsionka i komory - parametry opisane z załączniku nr B |  |  |  | szt | 3
| Razem netto PLN: | [7 empty] | RAZEM BRUTTO PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 19
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego zgodnego z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 19
1 | Defibrylator wysokoenergetyczny jednojamowy zgodnie z parametrami granicznymi opisanymi w załączniku A |  |  |  | szt. | 10
2 | Elektrody defibrylujące jedno-, dwukoilowe, o pasywnym lub aktywnym mechanizmie do wyboru o wymiarze 7F lub mniej |  |  |  | szt. | 10
3 | Defibrylatory z funkcją resynchronizacji CRTD |  |  |  | szt. | 10
4 | Stymulatory resynchronizujące CRTP z elektrodami i zestawem do implantacji lewej komory zgodnie z parametrami granicznymi opisanymi w załączniku B |  |  |  | szt. | 10
5 | Defibrylator wysokoenergetyczny dwujamowy zgodnie z parametrami granicznymi opisanymi w załączniku C |  |  |  | szt. | 25
6 | Elektrody przedsionkowe minimalizujące zjawisko „farfield”; aktywna/pasywna, |  |  |  | szt. | 25
7 | Elektrody defibrylujące jedno-, dwukoilowe, o pasywnym lub aktywnym mechanizmie do wyboru o wymiarze 7F lub mniej; |  |  |  | szt. | 25
8 | Elektrody defibrylujące jedno, dwukoilowe, o pasywnym lub aktywnym mechanizmie do wyboru o wymiarze 7F lub mniej |  |  |  | szt. | 10
9 | Elektrody do zatoki wieńcowej wielokatodowa |  |  |  | szt. | 10
10 | Elektroda stymulująca LV - bipolarna o rozmiarze 4F umożliwiająca implementację przez rozcinany subselektor |  |  |  | szt. | 10
11 | Zestaw do cewnikowania zatoki wieńcowej |  |  |  | szt. | 15
12 | Zestaw do kaniulacji i kontrastowania z balonem |  |  |  | szt. | 10
13 | Introducery zgodnie z parametrami granicznymi opisanymi w załączniku D |  |  |  | szt. | 150
Razem netto PLN: | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN:
Wymagania dodoatkowe: Zamawiający wymaga dostarczenia do każdych 3 sztuk zakupionego sprzętu 1 ryzy papieru do drukarki - programatora
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 20
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego zgodnego z poniższym zestawieniem:
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
część 20
1 | Cewnik balonowy; profil wejścia 0,015”, koncówka balonu w kształcie stożka; średnice balonu 1,1 mm w wersji RX oraz OTW; końcówka balonu w kształcie stożka; Długości: 10, 15, 20 mm; Średnice: 1,1 mm, 1.5 mm, 2.0 mm |  |  |  |  | 50
| Razem netto PLN: | [7 empty] | Razem wartość brutto PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 21
załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa asortymentu zgodnie z poniższym zestawieniem.
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN (7x8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT (9 x 10) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CZĘŚĆ 21
1 | Microcewnik do CTO zbrojony spltem wolfranowym Z taperownym szaftem o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F; Długości 135 i 150 cm, średnica wewnętrzna końcówki 0,015”;średnica wewnętrzna szaftu 0,018”;kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; z polimerowym pokryciem hydrofilnym na dystalnych 60 cm szaftu |  |  |  | szt | 5
2 | Microcewnik do CTO z taperowanym szaftem o średnicy proksymalnej 2,6F i dystalnej 1,9 F oraz tip o średnicy 1,4F; kanał wewnętrzny pokryty PTFE o średnicach: dystalnej 0,016”, proksymalnej 0,022”; oplot z 18 drutów stalowych; Długości 135 i 150 cm; średnica wewnętrzna końcówki 0,016”; kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; z polimerowym pokryciem hydrofilnym na dystalnych 70 cm szaftu ( dla mikrocewnika o dł. 135 cm ) i 85 cm ( dla mikrocewnika o dł. 150 cm); z miękka atraumatyczna i taperowana końcówką; dobrze widoczne w skopii |  |  |  | szt | 10
| Razem netto PLN: | [7 empty] | RAZEM BRUTTO PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 22
załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa asortymentu zgodnie z poniższym zestawieniem.
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN (7x8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT (9 x 10) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CZĘŚĆ 22
1 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy 35 bar do PTCA; cewnik typu rapid exchange, balon typu non compliant; mozliwość stosowania balonu do pre i post dylatacji; podwójna konstrukcja balonu; długość użytkowa szaftu 140 cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; ciśnienie RBP 35 bar, profil końcówki 0,016”; Średnice 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 mm; długość balonu 10, 15, 20 mm dla wszystkich średnic; kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F; crossing profile dla średnicy 2.0 mm rwny 0,028” |  |  |  | szt | 5
2 | Strzykawka wysokociśnieniowa min 40 atm. Do 55 atm |  |  |  | szt | 10
| Razem netto PLN: | [7 empty] | RAZEM BRUTTO PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## cz 23
załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa asortymentu zgodnie z poniższym zestawieniem.
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN (7x8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT (9 x 10) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CZĘŚĆ 23
1 | Cewnik diagnostyczny szeroka gama krzywizn, krzywizna pigtail z 8 otworami bocznymi; średnice 4F – 7 F; wykonane z nylonu Pebax zapewniający odporność na złamania, pamięć kształtu, gładka powierzchnia; widoczne w skopii – końcówka cieniująca; duże światło wewnętrzne: 4F -0,042”, 5F- 0,047”, 5F – 0,057”, 7F – 0,070”; wysoki przepływ, kompatybilne z prowadnikiem 0,038”; Długość 80 -110 cm; Minimum 48 krzywizn dla 6F; końcówka bez zbrojenia, wykonana z miękkiego atraumatycznego tworzywa - nylonu |  |  |  | szt | 100
2 | Prowadnik do złożonych zabiegów PCI; Średnica 0,014”, długości 190 i 300 cm; część dystalna prowadnika upleciona z 19 drutów zapewniająca wysoka odporność i doskonała manewrowalność; część spiralna na długości 19 cm; sztywność końcówki 0,3g , końcówka cieniująca 3 cm ( platyna); kształt końcówki pre-shape 1 mm |  |  |  | szt | 5
| Razem netto PLN: | [7 empty] | RAZEM BRUTTO PLN:
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: